Приложение 13

к конкурсной документации

Техническая спецификация

закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика: филиал АО «Казтелерадио» «Дирекция национального спутникового телерадиовещания».

Наименование организатора: АО «Казтелерадио».

№ конкурса: __________________________________.

Наименование конкурса: «Анализатор спектра 3ГГц, стоечный».

№ лота: ______________________________________.

Наименование лота: ____________________________.

| Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг* |  |
| --- | --- |
| Наименование товара* |  |
| Единица измерения* |  |
| Количество (объем)* |  |
| Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость* |  |
| Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость* |  |
| Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)* |  |
| Срок поставки* |  |
| Место поставки* |  |
| Размер авансового платежа* |  |
| Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок. | Технический регламент Евразийского экономического союза «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» (ТР ЕАЭС 037/2016). ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения». ГОСТ 7396.1-89 (МЭК 83-75) «Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Основные размеры» (стандарт С4). |
| Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники | 2025 |
| Гарантийный срок (в месяцах) | 24 |
| Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара | 1. ВВЕДЕНИЕ Настоящая техническая спецификация разработана для закупки стоечного анализатора спектра (анализатора сигналов, далее – Анализатор). Анализатор предназначен для наблюдения и контроля различных сигналов, принимаемых c бортовых ретрансляторов искусственных спутников Земли (ИСЗ), а также для измерения параметров этих сигналов. |
|  | 2. СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ: 1) анализатор сигналов – 1 шт.; 2) шнур питания c вилкой типа CEE-7/7 («Schuko») – 1 шт.; 3) направляющие для монтажа блока в стандартный 19-ти дюймовый телекоммуникационный шкаф – 1 комплект; 4) комплект документации и программного обеспечения (ПО) на USB-Flash и бумажном носителе – 1 шт.; 5) стандартная заводская упаковка. |
|  | 3. ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ Анализатор по качеству и применению должен относиться к профессиональному классу и иметь увеличенный ресурс использования. Анализатор должен быть рассчитан на надежную работу в круглосуточном режиме 24 часа в сутки 7 дней в неделю 365 дней в году (24/7/365). Анализатор должен иметь конструктивное исполнение для установки в стандартный 19-ти дюймовый телекоммуникационный шкаф. Анализатор должен иметь 8 активных входных RF-портов с разъемами F-типа. Анализатор должен иметь следующие возможности: – измерение спутниковых, кабельных или эфирных несущих, включая очень слабые несущие и сигналы радиомаяков; – выбор пользователем цветов маркеров и спектрограмм; – сохранение составных спектрограмм и обеспечение формирования отчетов об измерениях; – использование внешнего опорного генератора с частотой 10 МГц; – одновременного подключения не менее 10 отдельных, независимых, удаленных пользователей. Анализатор должен иметь собственный внутренний опорный генератор. Анализатор должен иметь следующие встроенные функции: – измерение кроссполяризационной развязки с отображением одновременно совпадающих по поляризации и кроссполяризованных сигналов и числового значения величины развязки; – отображение сигнальных диаграмм в режиме «созвездие» и «водопад». В процессе эксплуатации Анализатор должен иметь возможность расширения функционала за счет активации опций посредством отдельно приобретаемых лицензионных ключей без необходимости внесения каких-либо изменений в схему прибора. Обмен данными между персональными компьютерами пользователей с Анализатором должен осуществляется через Ethernet-интерфейс. Взаимодействие пользователя с Анализатором должно осуществляться посредством интуитивно понятного графического веб-интерфейса (GUI), рассчитаного на работу через любой, стандартный веб-браузер с поддержкой HTML5 без необходимости использования какого-либо дополнительного программного обеспечения. Анализатор должен быть рассчитан на питание от сети 220 В ±10% частотой 50 Гц и предназначен для подключения к розеткам европейского типа CEE-7 («Schuko») с заземляющим контактом. |
|  | 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Входы РЧ: гнездо типа F, импеданс 75 Ом (8 активных портов). Диапазон входных частот, не уже: от 5 МГц до 3000 МГц. Вход для сигнала внешней опорной частоты 10 МГц: гнездо типа BNC, 50 Ом. Входной уровень сигнала внешней опорной частоты 10 МГц, не уже: от -5 дБм до +10 дБм. Разъём для связи с ПК и подключения к ЛВС: гнездо типа RJ-45. Скорость передачи данных по ЛВС: 100/1000 Base-T (дуплекс и полудуплекс). Используемый динамический диапазон, не уже: от -110 дБм до +5 дБм (общий). Уровень собственных шумов, не более: -150 дБм/Гц типовой при мин. ослаблении; -130 дБм/Гц типовой при макс. ослаблении. Фазовый шум (наихудший случай на частоте 3 ГГц), не более: -80 дБц/Гц при отстройке 1 кГц; -95 дБц/Гц при отстройке 100 кГц; -125 дБц/Гц при отстройке 1 МГц. Максимальный уровень входного сигнала: не менее +10 дБм. Величина развязки между входными РЧ портами: не менее 50 дБ. Входные потери на отражение: не более -15 дБ. Погрешность измерения амплитуды: ± 0,5 дБ (при 25°C), ± 1 дБ (в диапазоне температур от 0 до +40°C). Погрешность измерения частоты: ± 2,6 ppm (с внутренним опорным генератором) при использовании внешнего опорного генератора – должна определяется погрешностью внешнего опорного генератора. Разрешающая способность по частоте: 1 Гц. Ширина полосы пропускания (RBW): регулируемая от 1 Гц до 15 МГц. Полоса обзора: до не менее 250 МГц. Побочные искажения: изображения: не более -55 дБн (типовое значение); помехи дискретизации: не более -55 дБн (типовое значение); смещения постоянной составляющей: не более -30 дБн (типовое значение); Усреднение: до 255 результатов. Скорость выполнения измерений: в полосе обзора (SPAN) 500 МГц и полосе разрешения (RBW) 1 МГц – не более 200 мс; в полосе обзора (SPAN) 200 МГц и полосе разрешения (RBW) 30 кГц – не более 650 мс; в полосе обзора (SPAN) 80 МГц и полосе разрешения (RBW) 100 кГц – не более 200 мс; в полосе обзора (SPAN) 3,5 МГц и полосе разрешения (RBW) 8 кГц – не более 100 мс. Интерфейс управления: TCP/IP API, SNMP, HTTP, HTTPS. Электропитание: однофазное, в пределах не уже от 200 В до 240 В, частотой 50 Гц. Потребляемая мощность: не более 100 Вт. Рабочий температурный диапазон, не уже: от 0°C до +40°C. Глубина блока: не более 500 мм. Вес: не более 10 кг. |
|  | 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ Комплект документации на поставляемое оборудование должен содержать (не ограничиваясь нижеперечисленным): 1) документы, содержащие паспортные данные (на русском или английском языках); 2) протоколы испытаний (на русском или английском языках); 3) сертификат (свидетельство) о первичной поверке (калибровке) от завода-изготовителя (на русском или английском языках); 4) сертификат соответствия (на казахском и/или русском языках); 5) инструкции по эксплуатации (на русском и английском языках). Документация должна быть передана на бумажном и электронном (USB-Flash) носителях информации. |
| Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров) | нет |
| Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) | нет |

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).

Конкурстық құжаттамаға

13-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық сипаттамасы

(тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы: «Қазтелерадио» АҚ «Ұлттық жерсеріктік телерадио хабарларын тарату дирекциясы» филиалы.

Ұйымдастырушының атауы: «Қазтелерадио» АҚ.

Конкурстың №: _________________________________.

Конкурстың атауы: «3 ГГц спектр анализаторы, тірекке орнату».

Лоттың №: _____________________________________.

Лоттың атауы: __________________________________.

| Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы* |  |
| --- | --- |
| Тауардың атауы* |  |
| Өлшем бірлігі* |  |
| Саны (көлемі)* |  |
| Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы* |  |
| Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома* |  |
| Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)* |  |
| Жеткізу мерзімі* |  |
| Жеткізу орны |  |
| Аванстық төлем мөлшері* |  |
| Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі | Еуразиялық экономикалық одақтың "Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы" техникалық регламенті (ЕАЭО ТР 037/2016). МЕМСТ 32144-2013 " Электр энергиясы. Техникалық құралдардың үйлесімділігі электромагниттік болып табылады. Жалпы мақсаттағы электрмен жабдықтау жүйелеріндегі электр энергиясының сапа нормалары". МЕМСТ 7396.1-89 (МЭК 83-75) "Тұрмыстық және ұқсас мақсаттағы электр штепсельді қосқыштар. Негізгі өлшемдер " (C4 стандарты). |
| Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс | 2025 |
| Кепілдік мерзімі (айлармен) | 24 |
| Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы | 1. КІРІСПЕ Осы Техникалық сипаттама спектрдің тіреуіш анализаторын (сигнал анализаторын, бұдан әрі – Анализатор) сатып алу үшін әзірленген. Анализатор Жердің жасанды серіктерінің (ЖЖС) борттық қайталағыштарынан алынған әртүрлі сигналдарды бақылауға және басқаруға, сондай-ақ осы сигналдардың параметрлерін өлшеуге арналған. |
|  | 2. ЖАБДЫҚ ҚҰРАМЫ: 1) сигнал Анализаторы – 1 дана; 2) CEE-7/7 («Schuko») типті ашасы бар қуат сымы – 1 дана; 3) құрылғыны стандартты 19 дюймдік телекоммуникациялық шкафқа орнатуға арналған бағыттағыштар – 1 жинақ; 4) USB-Flash және қағаздағы құжаттама және бағдарламалық қамтамасыз ету (БҚ) жинағы – 1 дана; 5) стандартты зауыттық қаптама. |
|  | 3.ЖАБДЫҚҚА ТАЛАПТАР Сапасы мен қолданылуы бойынша анализатор кәсіби класқа жатады және қызмет ету мерзімі ұзартылған болуы керек. Анализатор тәулігіне 24 сағат, аптасына 7 күн, жылына 365 күн (24/7/365) сенімді жұмыс істеуге арналған. Анализатор стандартты 19 дюймдік 1RU тірекке орнатуға арналған болуы керек. Анализаторда F-типті қосқыштары бар 8 белсенді RF кіріс порты болуы керек. Анализатордың келесі мүмкіндіктері болуы керек: – спутниктік, кабельдік немесе жерүсті тасымалдаушыларды, оның ішінде өте әлсіз тасымалдаушыларды және радиомаяк сигналдарын өлшеу; – пайдаланушының маркерлер мен спектрограммалардың түстерін таңдауы; – құрама спектрограммаларды сақтау және өлшеу есептерін құруды қамтамасыз ету; – 10 МГц жиіліктегі сыртқы тірек генераторын пайдалану; – кем дегенде 10 бөлек, тәуелсіз, қашықтағы пайдаланушылардың бір уақытта қосылуы. Анализатордың өзінің ішкі анықтамалық генераторы болуы керек. Анализатордың келесі кіріктірілген функциялары болуы керек: – бір мезгілде поляризацияланған және айқаспалы поляризацияланған сигналдарды және оқшаулау шамасының сандық мәнін көрсету арқылы кросс-поляризациялық оқшаулауды өлшеу; – «шоқжұлдыз» және «сарқырама» режимдерінде сигнал диаграммаларын көрсету. Жұмыс барысында анализатор құрылғы схемасына қандай да бір өзгерістер енгізуді қажет етпей, бөлек сатып алынған лицензиялық кілттерді пайдаланып опцияларды белсендіру арқылы өзінің функционалдығын кеңейте алуы керек. Анализаторы бар пайдаланушылардың дербес компьютерлері арасында деректер алмасу Ethernet интерфейсі арқылы жүзеге асырылуы тиіс. Талдаушымен пайдаланушының өзара әрекеттесуі HTML5 қолдауы бар кез келген стандартты веб-шолғыш арқылы ешқандай қосымша бағдарламалық құралды қажет етпей жұмыс істеуге арналған интуитивті графикалық веб-интерфейс (GUI) арқылы жүзеге асырылуы керек. Анализатор 50 Гц жиіліктегі 220 В ±10% желіден қуат алуға есептелуі керек және еуропалық типтегі CEE-7 («Schuko») розеткаларына жерге тұйықталған контактімен қосылуға арналған. |
|  | 4. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ Кімге РЖ кірістері: F типті ұя, 75 Ом импеданс (8 белсенді порт). Кіріс жиілігі диапазоны тар емес: 5 МГц-тен 3000 МГц-ке дейін. 10 МГц сыртқы анықтамалық жиілік сигналының кірісі: BNC типті ұя, 50 Ом. Сыртқы сілтеме жиілігінің сигналының кіріс деңгейі 10 МГц, тар емес: -5 дБм-ден +10 дБм-ге дейін. ДК байланысу және қосылу ұясы ЖЕЖ: RJ-45 типті ұя. Деректерді беру жылдамдығы ЖЕЖ: 100/1000 Base-T (дуплекс және жартылай дуплекс). Қолданылатын динамикалық диапазон, тар емес: -110 дБм-ден +5 дБм-ге дейін (жалпы). Меншікті шу деңгейі, артық емес: -150 дБм / Гц типтік мин. әлсіреу; -130 дБм / Гц типтік макс. әлсіреген кезде. Фазалық шу (3 ГГц жиіліктегі ең нашар жағдай), артық емес: -80 дбц/Гц 1 кГц жиілікте; -95 дбц/Гц 100 кГц жиілікте; -125 дбц/Гц 1 МГц жиілікте. Кіріс сигналының максималды деңгейі: кемінде +10 дБм. Кіріс РЖ порттары арасындағы айырбастау шамасы: кемінде 50 дБ. Шағылыстыруға кіріс шығыны: -15 дБ артық емес. Амплитудасын өлшеу қателігі: ± 0,5 ДБ (25°C температурада), ± 1 дБ (0-ден +40°C-қа дейінгі температура диапазонында). Жиілікті өлшеу қателігі: ± 2,6 ppm (ішкі тірек генераторымен) сыртқы тірек генераторын пайдалану кезінде-сыртқы тірек генераторының қателігімен анықталуы керек. Ажыратымдылық жиілігі: 1 Гц. Өткізу қабілеттілігі (RBW): 1 Гц-тен 15 МГц-ке дейін реттеледі. Көру жолағы: кем дегенде 250 МГц дейін. Жанама бұрмаланулар: суреттер: -55 дБн артық емес (үлгі мәні); іріктеу кедергісі: -55 дБн артық емес (типтік мән); тұрақты компонент ығысу,: -30 дБн артық емес (типтік мәні); Орташа: 255 нәтижеге дейін. Өлшеу жылдамдығы: 500 МГц көру жолағында (SPAN) және 1 МГц ажыратымдылық жолағында (RBW) – 200 мс аспайды; 200 МГц көру жолағында (SPAN) және 30 кГц ажыратымдылық жолағында (RBW) – 650 мс аспайды; 80 МГц көру жолағында (SPAN) және 100 кГц ажыратымдылық жолағында (RBW) – 200 мс аспайды; 3,5 МГц көру жолағында (SPAN) және 8 кГц ажыратымдылық жолағында (RBW) – 100 мс аспайды. Басқару интерфейсі: TCP/IP API, SNMP, HTTP, HTTPS. Электрмен жабдықтау: бір фазалы, 200 В-тан 240 В-қа дейін емес, жиілігі 50 Гц. Қуат тұтыну: 100 Вт-тан аспайды. Жұмыс температурасының диапазоны, тар емес: 0°C - тан +40°C-қа дейін. Блоктың тереңдігі: 500 мм-ден аспайды Салмағы: 10 кг артық емес. |
|  | 5. ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАМАҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР Жеткізілетін жабдыққа арналған құжаттама жиынтығында (төмендегілермен шектелмей) 1) паспорттық деректері бар құжаттар (орыс немесе ағылшын тілдерінде); 2) сынақ хаттамалары (орыс немесе ағылшын тілдерінде); 3) дайындаушы зауыттан бастапқы тексеру (калибрлеу ) туралы сертификат (куәлік) (орыс немесе ағылшын тілдерінде); 4) сәйкестік сертификаты (қазақ және / немесе орыс тілдерінде); 5) пайдалану жөніндегі нұсқаулық (орыс және ағылшын тілдерінде). Құжаттама қағаз және электронды (USB-Flash) ақпарат тасығыштарда берілуі тиіс. |
| Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау) | жоқ |
| Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді) | жоқ |

* мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).