### Баға ұсыныстарын сұрату арқылы сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

- Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы: 265185.200.000014

- Қызметтердің атауы: 150W зертханалық қуат көзі

- Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес): DDP

- Жеткізу мерзімі: 60 күнтізбелік күн

- Аванстық төлем мөлшері:  0%

- Тауар шығарылған жылы 2026 жылдан ерте емес

- Кепілдік мерзімі (айлар): 12 айдан кем емес

| Құрылысқа байланысты емес қызметтерді/ жұмыстарды сатып алу үшін | Кіріс кернеу: AC 220В 50Гц Екі реттелетін шығыс Кернеуді реттеу: 0–50В Токты реттеу: 0 ~ 5А Қуатты реттеу: CV ≤ 0,01% + 3 мВ CC ≤ 0,01% + 6 мА Жүктемені реттеу: CV ≤ 0,01% + 2 мВ (нормасы ≤ 5А) CV ≤ 0,01% + 5 мВ (нормасы > 5А) CC ≤ 0,01% + 6 мА Таңқурай / пульсация: CV ≤ 1 мВ (RMS) CV ≤ 20 мВ (p-p) CC ≤ 3 мА (RMS) CC ≤ 50 мА (p-p) Қорғау: ток шектеуі Қоршаған ортаның температурасы: 0 ~ +40 °C Реттелмейтін шығыс: Шығыс кернеуі: 5В ± 3% Шығыс тогы: 3А Қуатты реттеу: ≤ 1 × 10⁻⁴ + 1 мВ Жүктемені реттеу: ≤ 1 × 10⁻³ Пульсация және шу: ≤ 1 мВ (RMS) ≤ 10 мВ p-p Қысқа тұйықталудан қорғау Сәйкестік сертификаты Тауардың сапасы мен түпнұсқалығына қойылатын талаптар Жалпы талаптар: Жеткізілетін жабдық жаңа, бұрын пайдаланылмаған, толық жинақталған болуы тиіс. Тауар зауыттық өндірістен шыққан, түпнұсқа (оригинал) болуы қажет. Контрафактілі немесе қалпына келтірілген (refurbished) өнімдерді жеткізуге жол берілмейді. Сертификаттау: Өнім қолданыстағы техникалық регламенттерге сәйкес болуы тиіс. Келесі құжаттардың болуы міндетті: Сәйкестік сертификаты (сертификат соответствия); Сапа сертификаты (паспорт изделия); Қауіпсіздік талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттар. Сертификаттар жеткізу кезінде ұсынылуы тиіс. Стандарттарға сәйкестік: Жабдық халықаралық немесе ұлттық стандарттарға сәйкес болуы қажет (ISO, IEC немесе баламалы). Электр қауіпсіздігі және электромагниттік үйлесімділік талаптары сақталуы тиіс. Өндіруші туралы талаптар: Өндіруші ресми тіркелген компания болуы тиіс. Өнімнің сериялық нөмірі және өндіруші белгілері (маркировка) анық көрінуі қажет. Қаптамада өндіруші, модель, техникалық сипаттамалар көрсетілуі тиіс. Кепілдік: Кепілдік мерзімі ішінде тегін жөндеу немесе ауыстыру қамтамасыз етілуі қажет. Жеткізу кезіндегі талаптар: Әрбір құрылғы зауыттық қаптамада жеткізілуі тиіс. Қаптама бүлінбеген болуы қажет. Жеткізу кезінде толық комплект (құжаттар, кабельдер, аксессуарлар) берілуі тиіс. Қабылдау тәртібі: Тапсырыс беруші жеткізілген тауардың сәйкестігін тексеруге құқылы. Техникалық сипаттамаларға сәйкес келмеген немесе сапасы күмәнді тауар қабылданбайды. Өнім беруші Тауарларды Қазтелерадио АҚ филиалына жеткізуді қамтамасыз етуі тиіс: 1. "Оңтүстік" филиалының мекен-жайы: Шымкент қаласы, Әл-Фараби ауданы, и. Есенберлин көшесі, 11Б |
| --- | --- |

Ескерту:

1. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

2. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

3. Техникалық шарттар қазақ және орыс тілдерінде әзірленеді.