### Баға ұсыныстарын сұрату арқылы сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

- Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы: 265185.200.000014

- Қызметтердің атауы: 150W зертханалық қуат көзі

- Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес): DDP

- Жеткізу мерзімі: 60 күнтізбелік күн

- Аванстық төлем мөлшері:  0%

- Тауар шығарылған жылы 2026 жылдан ерте емес

- Кепілдік мерзімі (айлар): 12 айдан кем емес

| Құрылысқа байланысты емес қызметтерді/ жұмыстарды сатып алу үшін | Кіріс кернеу: AC 220В 50Гц Екі реттелетін шығыс Кернеуді реттеу: 0–50В кем емес Токты реттеу: 0 ~ 3А кем емес Қуатты реттеу: CV ≤ 0,01% + 3 мВ, CC ≤ 0,01% + 6 мА артық емес Жүктемені реттеу: CV ≤ 0,01% + 2 мВ (≤ 3А номиналда) артық емес,CV ≤ 0,01% + 5 мВ (> 5А номиналда) артық емес, CC ≤ 0,01% + 6 мА артық емес Таңқурай / пульсация: CV ≤ 1 мВ (RMS), CV ≤ 20 мВ (p-p), CC ≤ 3 мА (RMS), CC ≤ 50 мА (p-p) артық емес Қорғау: ток шектеуі Қоршаған ортаның температурасы: 0 ~ 40 °C диапазонында Реттелмейтін шығыс: Шығыс кернеуі: 5В ± 3% кем емес Шығыс тогы: 3А кем емес Қуатты реттеу: ≤ 1 × 10⁻⁴ + 1 мВ артық емес Жүктемені реттеу: ≤ 1 × 10⁻³ артық емес Пульсация және шу: ≤ 1 мВ (RMS) ≤ 10 мВ p-p артық емес Қысқа тұйықталудан қорғау Тауардың сапасы мен түпнұсқалығына қойылатын талаптар Жалпы талаптар: Жеткізілетін жабдық жаңа, бұрын пайдаланылмаған, толық жинақталған болуы тиіс. Тауар зауыттық өндірістен шыққан, түпнұсқа (оригинал) болуы қажет. Контрафактілі немесе қалпына келтірілген (refurbished) өнімдерді жеткізуге жол берілмейді; өнім қолданыстағы техникалық регламенттерге сәйкес болуы тиіс; өнім паспорты; қауіпсіздік талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттар. Өндіруші туралы талаптар: Өндіруші ресми тіркелген компания болуы тиіс. Өнімнің сериялық нөмірі және өндіруші белгілері (маркировка) анық көрінуі қажет. Қаптамада өндіруші, модель, техникалық сипаттамалар көрсетілуі тиіс. Кепілдік: Кепілдік мерзімі ішінде тегін жөндеу немесе ауыстыру қамтамасыз етілуі қажет. Жеткізу кезіндегі талаптар: Әрбір құрылғы зауыттық қаптамада жеткізілуі тиіс. Қаптама бүлінбеген болуы қажет. Жеткізу кезінде толық комплект (құжаттар, кабельдер, аксессуарлар) берілуі тиіс. Қабылдау тәртібі: Тапсырыс беруші жеткізілген тауардың сәйкестігін тексеруге құқылы. Техникалық сипаттамаларға сәйкес келмеген немесе сапасы күмәнді тауар қабылданбайды. Өнім беруші Тауарларды Қазтелерадио АҚ филиалына жеткізуді қамтамасыз етуі тиіс: 1. «Оңтүстік» филиалының мекен-жайы: Шымкент қаласы, Әл-Фараби ауданы, и. Есенберлин көшесі, 11Б |
| --- | --- |

Ескерту:

1. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

2. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

3. Техникалық шарттар қазақ және орыс тілдерінде әзірленеді.